核技术利用建设项目

数字减影血管造影装置项目

环境影响报告表

河北港口集团有限公司港口医院

2019年3月

环境保护部监制

核技术利用建设项目

数字减影血管造影装置项目

环境影响报告表

建设单位名称：河北港口集团有限公司港口医院

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：河北省秦皇岛市海港区东山街57号

邮政编码：066000	联系人：杨文申

电子邮箱：ZWK3277@163.com  联系电话：13503359966

表1  项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 数字减影血管造影装置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 河北港口集团有限公司港口医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 孙晨 | 联系人 | 杨文申 |  | 联系电话 |  |  | 13503359966 |  |  |
| 注册地址 |  | 秦皇岛市海港区东山街57号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 秦皇岛市海港区东山街57号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 748 | 环保投资 （万元） |  | 30 |  | 投资比例（环保投资/总投资） |  |  |  | 4.0% |
| 项目性质 |  | □新建 £改建 R扩建 □其他 |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  | 44.8 |  |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □I类 □II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □I类（医疗使用） □II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制造PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | ■II类 □III类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述 1.1 河北港口集团有限公司港口医院的基本情况 河北港口集团有限公司港口医院位于河北省秦皇岛市海港区东山街57号，医院建于1903年，占地3万余平方米，建筑面积约4.5万平方米，医院有临床和医技科室30余个，开放床位565张，有在职员工650人，医院集临床医疗、科研、教学、预防保健于一体，是一所二级甲等综合性医院。秦皇岛港务局外科手术楼项目于2001年11月29日由秦皇岛市环境保护局对项目报告表进行了批复，于2008年12月11日通过验收，验收文号为环验[2008]81号；《河北港口集团有限公司港口医院项目环境影响补充评价报告》于2017年2月23日取得秦皇岛市海港区环境保护局审批，审批文号为海环审表[2017]8号，于2017年9月30日通过验收，验收文号为海环表验[2017]61号。医院于2010年5月28日取得辐射安全许可证（冀环辐证［C0150］），并于2015年10月16日办理了延续，准其使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置。医院原许可的射线装置运行期间未发生放射性污染事故。 1.2 项目概况 随着病人数量的增加，医院原有数字剪影血管造影系统不满足治疗要求。因此，新购置1台“数字减影血管造影装置”。本次为扩建数字减影血管造影装置（INFX-9000C）1台。医院自大门进入后依次是门诊楼、医技楼、病房楼，数字减影血管造影装置机房位于病房楼11楼手术部。 根据《关于发布<射线装置分类>的公告》（环境保护部 国家卫生计生委公告2017年第66号），本项目属于使用数字减影血管造影装置，为Ⅱ类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环境保护部令第47号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日发布实施），使用Ⅱ类射线装置的核技术利用建设项目（不含在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置） 应当编制环境影响报告表。 本次数字减影血管造影装置参数具体见表1-1。 表1-1数字减影血管造影X线机参数一览表 序号; 装置名称; 类别; 设备型号; 管电压（kV）; 管电流（mA）; 设备场所. 1; 数字减影血管造影装置; Ⅱ类; INFX-9000C; 125; 1000; 病房楼11楼手术部DSA机房内. 1.3 项目选址及周边情况 河北港口集团有限公司港口医院位于河北省秦皇岛市海港区东山街57号，东北侧紧邻东港路，隔东港路为空地，东南侧为水运卫生学校与街道，隔街道为假日酒店，西南侧紧邻街道，隔街道为求仙入海风景区，西北侧紧邻东山街，隔东山街为临街商铺。地理位置详见附图1，周围环境见图2。 数字减影血管造影装置（INFX-9000C）位于病房楼11楼（顶层）手术部DSA机房内。机房南侧为走廊、患者进出通道及更衣室，西侧为DSA装置控制室，东侧为电梯、步行梯，北侧为病房楼外墙，楼上为空调设备间，楼下为卫生间。机房平面布置图见附图3。因机房位于十一层，距机房50米直线距离内无居民、学校等其他敏感点。 本次数字减影血管造影装置机房周边情况见表1-2。 表1-2 本项目射线装置使用场所周边情况一览表 序号; 场所名称; 场所东侧; 场所南侧; 场所西侧; 场所北侧; 场所上方; 场所下方. 1; DSA机房; 电梯及步行梯; 更衣室、走廊; 控制室; 病房楼外墙; 所在楼层为顶层，上方为空调主机设备; 卫生间. 1.4 原有核技术项目许可情况 1.4.1 现有射线装置情况 河北港口集团有限公司港口医院于2010年5月28日取得辐射安全许可证（冀环辐证［C0150］），并于2015年10月6日办理了延续，准其使用1台Ⅱ类射线装置和9台Ⅲ类射线装置。医院射线装置在运行期间均未出现环境问题。现有射线装置见表1-3。 表1-3 现有射线装置环评批复及验收意见 序号; 装置名称; 类别; 环评手续; 验收手续. 1; 数字减影X线血管造影机; Ⅱ; 2009年12月1日取得秦皇岛市环境保护局关于秦皇岛港务集团有限公司港口医院射线装置应用项目环境影响报告表审批意见（秦环辐审（2009）136号）; 2017年9月26日取得秦皇岛市环境保护局关于河北港口集团有限公司港口公司X射线装置应用项目竣工环境保护验收意见（秦环辐验[2017]6号）. 2; 胃肠X光机; Ⅲ. 3; 数字化牙科X光机; Ⅲ. 4; X光机; Ⅲ. 5; 透视机; Ⅲ. 6; 体外碎石机; Ⅲ. 7; 床旁X光机; Ⅲ. 8; C型臂X射线机; Ⅲ; 2015年10月16日取得秦皇岛市环境保护局关于河北港口集团有限公司港口医院新增Ⅲ类射线装置审批意见（秦环辐审（2015）0036号）. 9; CT; Ⅲ; 2014年3月19日取得秦皇岛市环境保护局关于河北港口集团有限公司港口医院新增Ⅲ类射线装置审批意见（秦环辐审（2014）3号）. 10; DR机; Ⅲ; 2018年8月6日取得建设项目环境影响登记表备案回执，备案号：201813030200000332. 表1-4 现有射线装置设备参数表 序号; 装置名称; 型号; 类别; 数量（台）; 地址; 备注. 1; 数字减影X线血管造影机; Advantx-LCV Clarity; Ⅱ类; 1台; 医技楼三楼：介入治疗室; 使用. 2; CT; Discovery CT750HD; Ⅲ类; 1台; 医技楼一楼：CT室; 使用. 3; 胃肠X光机; 岛津800mA; Ⅲ类; 1台; 医技楼一楼; 使用. 4; DR机; SRO33100ROT360; Ⅲ类; 1台; 医技楼一楼; 使用. 5; C型臂X射线机; OEC7900; Ⅲ类; 1台; 病房楼十一楼：手术室; 使用. 6; X光机; 岛津500mA; Ⅲ类; 1台; 医技楼二楼：放射科; 正在办理报废手续. 7; 透视机; NOVA DG30; Ⅲ类; 1台; 医技楼二楼; 正在办理报废手续. 8; 体外碎石机; 多尼尔小巨人; Ⅲ类; 1台; 医技楼二楼：碎石科; 使用. 9; 床旁X光机; MOBILETT XP Hybrid; Ⅲ类; 1台; 医技楼二楼：放射科; 使用. 10; 数字化牙科X光机; ELITYS/TROP HY RVG; Ⅲ类; 1台; 门诊楼四楼：口腔科; 使用. 1.4.2 辐射安全管理情况 （1）辐射防护管理机构基本情况 为了加强辐射安全和防护管理，做好射线装置的使用管理工作，保证设备正常使用，避免发生各类事故，保障各类人员的健康，港口医院已成立了放射安全防护管理委员会，由主管院长任主任委员，由主管科室负责人任副主任委员，相关科室负责人任委员，负责射线装置的使用防护和管理的各项工作。 （2）现有辐射防护管理制度 医院设置辐射安全与环境保护管理机构，负责医院的辐射安全与环境保护工作。医院制定了相关的辐射安全防护管理制度，以保证使用放射装置过程的辐射安全，主要有：《放射防护安全管理制度》、《放射安全操作制度》、《放射性工作人员从业条件与培训制度》、《放射工作人员职业健康管理制度》、《放射工作人员个人剂量管理制度》、《放射事故应急预案》、《辐射安全管理组织名单及分工》、《设备检修维护制度》、《监测方案》等。 港口医院严格按照各项规章制度进行日常操作，无违章操作情况发生。 （3）工作人员培训情况 港口医院共有27名医护人员从事辐射工作，全部已取得辐射安全与防护培训合格证书。 （4）个人剂量监测情况 港口医院所有辐射工作人员均佩戴个人剂量计，根据医院提供资料，近四个季度医院辐射工作人员个人剂量监测工作均由有资质的监测单位承担，每季度监测1次，个人剂量档案齐全。医院有专人负责个人剂量监测管理工作，发现个人剂量监测结果异常的，将及时调查原因，并将有关情况及时报告医院辐射防护管理机构。 根据医院提供2018年1月1日至2019年1月1日连续4个季度的个人剂量监测报告，辐射工作人员个人剂量范围为0.02～1.163mSv/a，均在辐射工作人员年剂量约束值5mSv/a范围内，未出现个人剂量监测结果异常。 （5）工作场所辐射环境监测情况 港口医院每年委托有资质的监测单位对医院射线装置使用场所进行监测，并对监测报告记录存档。 根据医院提供资料，医院每季度对辐射工作场所进行自检，并对监测数据记录存档；并每年组织开展辐射工作人员培训，记录完备。 2018年现有射线装置使用场所年度监测由有资质的监测单位承担，对医院现有射线装置使用场所进行了监测，现有射线装置机房屏蔽墙外及机房防护门、观察窗外0.3m处的辐射剂量率监测结果表明，机房外的辐射剂量率水平为0.12～0.33μSv/h，射线装置机房墙体外的辐射剂量率不超过2.5μSv/h，符合相关防护要求。 医院制定了相关制度，承诺将严格按照相关规定要求进行工作场所自检、辐射工作人员培训、辐射事故应急培训、应急演练，并记录存档。 1.4.3 存在问题及整改建议 秦皇岛市环境保护局于2018年12月7日对港口医院检查，提出如下问题： （1）从事放射工作科室的警示标识不规范。 整改情况：针对警示标识问题，院感科已及时委托相关科室（总务科），按国家标准进行了购置，所有从事放射工作的科室已完成对老旧警示标识的更新。 （2）辐射安全申报系统中个人剂量约束值填报有误。 整改情况：已及时对辐射安全申报系统中个人剂量约束值进行了修改。 （3）放射科X光机和透视机两台设备停用，许可证为使用状态。 整改情况：放射科两台停用设备（X光机和透视机），目前正在办理报废手续。 （4）放射工作人员个人剂量计配戴不规范。 整改情况：院感科及时对我院放射工作人员进行了剂量计配戴注意事项的专项培训，并不定期对配戴情况进行了检查，保证工作人员正确有效配戴剂量计。 1.4.4 本项目实施后核技术利用情况 本项目实施后港口医院核技术利用的具体情况见表1-4。 表1-4 本项目实施后医院核技术利用情况 序号; 装置名称; 型号; 类别; 数量（台）; 地址; 备注. 1; 数字减影X线血管造影机; Advantx-LCV Clarity; Ⅱ类; 1台; 医技楼三楼：介入治疗室; 已办理辐射安全许可证. 2; CT; Discovery CT750HD; Ⅲ类; 1台; 医技楼一楼：CT室. 3; 胃肠X光机; 岛津800mA; Ⅲ类; 1台; 医技楼一楼. 4; DR机; SRO33100ROT360; Ⅲ类; 1台; 医技楼一楼. 5; C型臂X射线机; OEC7900; Ⅲ类; 1台; 病房楼十一楼：手术室. 6; X光机; 岛津500mA; Ⅲ类; 1台; 医技楼二楼：放射科. 7; 透视机; NOVA DG30; Ⅲ类; 1台; 医技楼二楼. 8; 体外碎石机; 多尼尔小巨人; Ⅲ类; 1台; 医技楼二楼：碎石科. 9; 床旁X光机; MOBILETT XP Hybrid; Ⅲ类; 1台; 医技楼二楼：放射科. 10; 数字化牙科X光机; ELITYS/TROP HY RVG; Ⅲ类; 1台; 门诊楼四楼：口腔科. 11; 数字减影血管造影机; INFX-9000C; Ⅱ类; 1台; 病房楼十一楼：手术部; 本次 新增. |

表2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）

本项目为使用X射线装置，不涉及放射源。

表3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大操作量（Bq） | 用途 | 操作 方式 | 使用 场所 | 贮存方式 与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

本项目为使用X射线装置，不涉及非密封放射性物质。

表4  射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大能量 （MV） | 额定电流（mA）/ 剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 （kV） | 最大管电流 （mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影装置 | Ⅱ | 1 | INFX-9000C | 125 | 1000 | 诊断 | 病房楼十一层手术部 | 新增 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 （kV） | 最大靶电流 （µA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氘靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2、含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/ m3）和活度（Bq）

表6  评价依据

| 法律法规 | 1、《中华人民共和国环境保护法》2015年1 月1 日； 2、《中华人民共和国放射性污染防治法》2003 年10 月1 日； 3、《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12 月29日修订； 4、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院449 号令） 2014年7月29日修订； 5、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环境保护部47号令） 2017年12月12 日第二次修改； 6、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号，2011年4月18日）； 7、《河北省环境保护条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）2005年5月1 日； 8、《关于发布射线装置分类办法的公告》（环境保护部 国家卫生计生委公告2017年第66号）； 9、《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》国家环保总局，环发[2006]145 号； 10、《放射工作人员职业健康管理办法》，卫生部令第55 号，2007 年11 月1 日； 11、《河北省辐射污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）2013年12月1日； 12、《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》（冀环办发[2007]65号）； 13、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； 14、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年4月18日）； 15、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日发布实施）。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | 1、《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）； 2、《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； 3、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）； 4、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）； 5、《医学放射工作人员放射防护培训规范》（GBZ/T149－2015）； 6、《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179－2006）； 7、《医用诊断X射线防护玻璃板标准》（GBZ/T184－2006）； 8、《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； 9、《医用电气设备 第一部分 安全通用要求三 并列标准 诊断X射线设备 辐射防护通用要求》（GB9706.12-1997）。 |
| 其他 | 1、《河北港口集团有限公司港口医院数字减影血管造影应用项目辐射环境现状检测报告》（秦康环检字（2019）第0015号）； 2、《河北港口集团有限公司港口医院医院辐射安全许可证》（冀环辐证[C0150]）； 3、港口医院提供的导管室防护措施及其它相关资料。 |

表7  保护目标与评价标准

评价范围 选取数字减影血管造影装置发射的X射线污染作为评价因子，本次评价范围为机房屏蔽墙外50m范围。数字减影血管造影装置位于病房楼十一层手术部DSA机房内，50米直线范围内只有病房楼，机房周围环境见下表。 评价范围 DSA机房 N 图7-1 本项目评价范围示意图 港口医院 表7-1 本项目DSA机房周边环境描述 方位; 距离（m）; 环境描述. N; 0～50; 病房楼北侧外空地. S; 0～3; 机房南侧走廊、患者进出通道及更衣室. 3～50; 病房楼十一层手术室. E; 0～10; 电梯及步行梯. 10～25; 手术部办公区. 25～50; 病房楼东侧楼外空地. W; 0～2; 控制室. 2～50; 病房楼西侧外空地. 上方; —; 空调主机设备. 下方; —; 卫生间.

保护目标 数字减影血管造影装置（INFX-9000C）位于病房楼11楼手术部。本项目环境敏感保护目标为： 1、操作射线装置的职业工作人员； 2、射线装置使用场所周边50m范围内的其他工作人员、住院人员及候诊人员，周边偶尔停留的公众人员。 表7-2 环境保护目标一览表 方位; 距离（m）; 环境描述; 保护人员. --; --; DSA机房; 介入职业工作人员. N; 0～50; 病房楼北侧外空地; 无. S; 0～3; 走廊、患者进出通道及更衣室; 其他工作人员、候诊人员. 3～50; 病房楼十一层手术室; 其他工作人员、公众人员. E; 0～10; 机房东侧电梯及步行梯; 其他工作人员、公众人员. 10～25; 手术部办公区; 其他工作人员. 25～50; 病房楼东侧楼外空地; 无. W; 0～2; 控制室; 介入职业工作人员. 2～50; 病房楼西侧外空地; 无. 下方; --; 卫生间; 其他工作人员、公众人员.

评价标准 1、基本标准 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）。 职业工作人员剂量限值及约束值： 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）及《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013），职业工作人员所受职业照射的剂量限值为连续5年内平均年有效剂量不超过20mSv，根据辐射防护最优化原则，本项目取5mSv/a作为本项目职业工作人员的年剂量约束值。 公众人员剂量限值及约束值： 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002），公众人员的年有效剂量限值为1mSv，本项目取0.25mSv/a作为本项目公众人员的年剂量约束值。 2、X射线设备机房防护设施的技术要求 根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度、铅当量防护要求如下。 表7-3 X射线机房使用面积及单边长度 设备类型; 机房内最小有效使用面积m2; 机房内最小单边长度m. 单管头X射线机; 20; 3.5. 表7-4 X射线机房屏蔽防护铅当量要求 机房类型; 有用线束方向铅当量mm; 非有用线束方向铅当量mm. 介入X射线设备机房; 2; 2. *按GBZ/T180要求. 3、在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： （1）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。 （2）机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。 （3）机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 （4）机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 （5）患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 （6）每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表7-5基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣；防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.25mmPb；应为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5mmPb。 表7-5 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品; 辅助防护设施. 介入放射学操作; 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜。选配：铅橡胶手套; 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏。选配：移动式铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具。; --. 注：“--”表示不需要求.

表8  环境质量和辐射现状

一、现状监测 本项目数字减影血管造影装置位于港口医院病房楼十一层手术部DSA机房内，本次环境质量现状监测对港口医院DSA机房所在区域和周边区域的X-γ辐射剂量率进行监测。 8.1 监测点位 在机房内、控制室内、患者进出通道门口0.3m处和楼下卫生间分别布设X—γ辐射剂量率监测点位。具体监测点位见附图3。 8.2 监测因子 X-γ辐射剂量率。 8.3 监测单位和时间 秦皇岛秦康卫生检测服务有限公司根据监测方案及监测布点要求，于2019年1月30日对本项目DSA机房及周边环境现状进行了监测，并出具了监测报告，报告编号为：秦康环检字（2019）第0015号。 8.4 质量保证措施 质量保证措施：所使用的监测仪器经检定合格，并处于检定证书有效期内；监测人员经过技术培训，持有辐射监测上岗证。 8.5 监测仪器 环境监测X-γ辐射空气吸收剂量率仪 （测量范围0.1nGy/h~1mGy/h，检定日期2018年3月8日，有效期至2019年3月7日）。 8.6 监测结果及统计分析 监测结果见表8-1。 表8-1 工作场所辐射水平检测结果 序号; 监测项目; 监测点位; X、γ辐射空气吸收剂量率（nGy/h）. 本底值. 1; 数字减影血管造影装置; 机房内; 79.4. 2; 控制室内; 78.3. 3; 楼下卫生间; 73.6. 4; 患者进出通道门口0.3m处; 78.5. 二、监测结果分析 河北港口集团有限公司港口医院数字减影血管造影装置机房附近场所X—γ辐射剂量率为73.6~79.4 nGy/h，2015年全省辐射环境自动站监测的连续γ辐射空气吸收剂量率范围为69.2~131.5nGy/h（数据引自《2015年河北省环境状况公报》），本项目X-γ辐射剂量率符合本底调查的水平。

表9  项目工程与源项

工程设备和工艺分析 9.1 工程概况 本项目医用射线装置为1台数字减影血管造影装置，位于病房楼十一层手术部DSA机房内，型号为INFX-9000C型，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，属Ⅱ类射线装置。 9.2 工作流程 9.2.1 医用X射线装置工作原理 医用X射线装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，详见图9-1。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属如钨、铂、金等制成。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。 医用X射线诊断设备是利用人体不同的组织或者组织与造影剂密度的差别，对X射线吸收能力不同的特点，透射人体的X线使荧光屏、电子暗盒或感光胶片显影，来间接观察内脏形态的变化、器官活动情况等，辅助临床诊断。 图9-1 典型X射线管结构图 9.2.2 介入治疗分析 1、工作原理 数字减影血管造影装置是采用X射线进行成像的技术设备，是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。X射线穿过人体各组织、器官形成荧光影像，经平板探测器（后附铅板）增强后由电视摄像管采集形成视频影像，再经对数增幅和模/数转换形成数字影像。这些数字信息输入计算机处理后，再经减影、对比度增强和数/模转换，产生数字减影图像。 介入治疗是在不开刀暴露病灶的情况下，在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人体原有的通道，在影像设备的引导下对病灶局部进行治疗的方法。 2、介入治疗分类 介入治疗按器械进入病灶的路径分为：血管内介入和非血管内介入。 （1）血管内介入：使用1～2mm粗的穿刺针，通过穿刺人体表浅动静脉，进入人体血管系统，医生凭借已掌握的血管解剖知识，在设备的引导下，将导管送到病灶所在的位置，通过导管注射造影剂，显示病灶血管情况，在血管内对病灶进行治疗的方法，包括：动脉栓塞术、血管成形术等，常用的体表穿刺点有：股动静脉、桡动脉、锁骨下动静脉、颈动静脉等。 （2）非血管介入：穿刺针没有进入人体血管系统，而是在影像设备的监测下，直接经皮肤穿刺至病灶，或经人体现有的通道进入病灶的治疗方法。包括：经皮穿刺肿瘤活检术、瘤内注药术、椎间盘穿刺减压术、椎间盘穿刺消融术等。 3、介入治疗的主要操作流程 （1）术前准备：包括手术器械台的准备和操作台的准备，做好各项消毒工作； （2）开机准备：检查设备是否正常，如有异常，待恢复正常状态后再开机。确定手术诊疗部位，根据手术部位选择对应的程序，根据患者检查部位调整设备位置； （3）穿刺置鞘：在手术部位进行局部麻醉后，通过细针将导丝插入血管中。导丝的作用是曝光下引导合成导管到达需要的位置。 （4）造影：在血管中注射造影剂后，进行曝光拍片，可以显示不同器官的血管。曝光过程中应做好患者和医务工作人员的防护，正确配备合适的个人防护用品和防护设施。造影结束后，对相关图像进行存档，关闭系统； （5）术后恢复：术后拔鞘，按压穿刺部位15～20分钟，松开观察5分钟，无出血后加压包扎。 治疗流程:关门→治疗定位→曝光→手术结束→关机→医务人员、患者退出。 4、介入治疗的特点 介入治疗特点：简便、安全、有效、微创和并发症少，在一定程度上，介入治疗等同于不用开刀的手术，介入治疗相对于传统的外科手术，优点在于： （1）无需开刀，一般只需要局部麻醉而非全身麻醉，从而降低了危险性。 （2）损伤小，恢复快、效果好，对身体的干扰不大，在最大程度上保护正常器官。 （3）对于目前尚无根治方法的恶性肿瘤，介入治疗能够尽量把药物局限在病变的部位，而减少对身体和其它器官的副作用。 5、主要放射性污染物和污染途径 （1）污染因子 本项目各射线装置在运行时无其它放射性废气、废水和固体废弃物产生，医院现全部使用电子胶片存贮、激光出片，不再使用显影定影液冲洗片的方式，避免了危险废物的产生。射线装置的污染因子均为X射线，X射线的最大能量为运动电子的最大能量，也即为管电压的值。X射线机只有在加电出束时，才会产生X射线，放射性污染因子：X射线贯穿辐射。 （2）正常工况的污染途径 X射线装置辐射X射线，X射线经杂散辐射对工作场所及其周围环境产生辐射影响。 （3）事故工况的污染途径 发生的事故工况主要有一下两种途径： ①X射线装置等其他设备发生控制系统故障或人员疏忽使得工作人员受到误照射； ②X射线装置等其他设备发生控制系统故障使得受检者受到超剂量照射。

污染源项描述 本项目数字减影血管造影装置在运行时无其它放射性废气、废水和固体废弃物产生，医院现全部使用电子胶片存贮、激光出片，不再使用显影定影液冲洗片的方式，避免了危险废物的产生。射线装置的污染因子均为X射线。X射线机只有在通电出束时，才会产生X射线，进而对周围产生辐射影响；在不通电时不会产生X射线，对周围环境无影响。此外，X射线与空气作用产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体。

表10  辐射安全与防护

项目安全设施 10.1 工作场所布局 河北港口集团有限公司港口医院位于河北省秦皇岛市海港区东山街57号，数字减影血管造影装置位于病房楼十一层手术部DSA机房内。DSA机房（照射室）最小有效使用面积44.8m2（长8.0m、宽5.6m），机房南侧为走廊、患者进出通道及更衣室，西侧为DSA装置控制室，东侧为电梯、步行梯，北侧为病房楼外墙，楼上为空调设备间，楼下为卫生间。机房与控制室之间设有观察窗和防护门（职业工作人员入口），DSA机房与患者进出通道之间设有防护门（病人入口）。 医院将DSA机房划为控制区，严格限制无关人员进入，以避免不必要的照射，在控制区进出口及其他适当位置处设立醒目的电离辐射警告标志；将控制区四侧墙外、下方紧邻的卫生间划分为监督区，不采取专门的防护手段或安全措施，但定期对职业照射情况进行监测和评价。 更衣室 控制区 监督区 图10-1 本项目控制区、监督区分区图 因此，DSA机房符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）中“对新建、改建和扩建的单管头X射线机机房，其最小有效使用面积20m2，机房最小单边长度3.5m”、“机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态”等有关规定及《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。 10.2 辐射防护屏蔽及环保相关设施 本项目射线装置机房四周墙壁、楼顶、地板及防护门均做了相应的防护屏蔽。机房四周墙面为空心砖结构，防护材料为3.0mm铅板，天花板铺设2.0mm铅板，地面为0.26m厚混凝土结构，铺设2.0mm铅板。房间东墙安装1300×900mm铅玻璃，3.0mm铅当量；房间东墙安装1100×2100mm平开防护门，3.0mm铅当量；房间北墙安装1800×2250mm电动推拉防护门，3.0mm铅当量，机房四周的防护结构厚度满足防护要求。 港口医院DSA机房四周墙壁、顶棚、地面及防护门均做了相应的防护屏蔽措施，并在患者通道防护门等明显位置设有电离辐射警示标识及中文警示说明，告示无关人员不要在此逗留，需当心辐射、注意安全。 港口医院DSA机房设置的屏蔽防护措施具体见表10-1。根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中附录表D.4～表D.7，按照本项目数字减影血管造影装置管电压、机房屏蔽材料及厚度，查表确定本项目射线装置机房屏蔽防护措施的铅当量厚度。 表10-1 本项目射线装置屏蔽措施及周边情况一览表 场所 名称; 有用线束主照 方向; 机房 尺寸; GBZ130-2013 要求; 屏蔽墙外情况; 墙体屏蔽材料及厚度. DSA机房; 向上; 面积约44.8m2（8m×5.6m），最小边长约5.6m; 单独机房，机房内最小有效使用面积20m2，最小单边长度3.5m，有用线束方向铅当量2mm，非有用线束方向铅当量2mm; 南侧为走廊、患者进出通道及更衣室，西侧为控制间，东侧为电梯和步行梯，北侧为病房楼外墙，楼上为空调设备间，楼下为卫生间; 东墙; 空心砖+3.0mm铅板，相当于3.0mmPb. 西墙; 空心砖+3.0mm铅板，相当于3.0mmPb. 南墙; 空心砖+3.0mm铅板，相当于3.0mmPb. 北墙; 空心砖+3.0mm铅板，相当于3.0mmPb. 防护门; 不锈钢门+3mm铅板，相当于3mmPb. 观察窗; 20mm铅玻璃，相当于3mmPb. 顶棚; 160mm厚混凝土结构+2.0mm铅板，相当于4.0mmPb. 地面; 160mm厚混凝土结构+2.0mm铅板，相当于4.0mmPb. 通过对比可知，港口医院射线装置机房辐射防护屏蔽措施均符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的相关规定。 10.3 辐射防护与安全措施 （1）警告标志及紧急停机按钮 港口医院DSA机房患者防护门上方设置电离辐射警告标志，告示无关人员不要在此逗留，需当心辐射、注意安全；在治疗室内射线装置操作台及射线装置上设置紧急停机按钮，当发生误照射事故时，人员能使射线装置停止出束，减少辐射危害。 （2）工作状态指示灯及门灯联锁 本项目DSA机房防护门上方设置工作状态指示灯，灯箱处设置警示语句，机房门设置有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动，防止人员误入辐射治疗室，受到不必要的照射。 （3）对讲装置和观察窗 本项目DSA机房与控制室之间设置有观察窗，便于医护人员在控制室内通过观察窗观察到患者和受检者状态，并设置有对讲装置，医护人员可通过对讲装置与治疗室内的人员交流。 （4）屏蔽措施 本项目DSA机房采取符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）有用线束和非有用线束方向屏蔽要求的屏蔽措施。 （5）辐射防护用品 医院配置符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）表4要求的个人防护用品和辅助防护设施，供职业工作人员和受检者使用，配备用品及数量具体见表10-2。 表10-2 医院配置个人防护用品和辅助防护设施一览表 设备名称; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品; 辅助防护设施. 数字减影血管造影装置; 连体式铅衣（0.5mm铅当量）2件、分体式铅衣（0.5mm铅当量）4套、铅橡胶帽子（0.5mm铅当量）1个、铅橡胶颈套（0.5mm铅当量）5个、铅防护眼镜（0.1mm铅当量）2个; 铅悬挂防护屏（0.5mm铅当量）1件、铅防护吊帘（0.5mm铅当量）1件、床侧防护帘（0.5mm铅当量）1件、床侧防护屏（0.5mm铅当量）1件; 铅橡胶性腺防护围裙（0.5mm铅当量）1件、铅橡胶颈套（0.5mm铅当量）1个、铅橡胶帽子（0.5mm铅当量）1件; —. （6）医院已制定《辐射事故应急救援预案》及各项规章制度，尽可能地降低事故情况下对人员和环境的影响。 （7）机房进行机械通风换气，防止机房空气中有害气体累积。共设置4个30cm×30cm的排风口，分别为：北侧墙面距地面20cm处设置2个，南侧墙面相对位置设置2个。 （8）本项目对射线装置操作进行规范管理，严格控制医务人员的受照时间，减少相关人员连续、超时工作，规范并指导相关人员个人防护用品的佩戴，必要时进行轮岗或倒休。

三废的治理 本项目X射线装置只有在开机并处于出束状态时才会发出X射线，X射线与空气作用产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，X射线装置在使用过程中无其它放射性废气、废水和固体废弃物产生。本项目X射线装置机房及防护门均采取了符合要求的屏蔽措施，机房内设置机械换气系统，避免机房空气中臭氧和氮氧化物等有害气体的积累。 本项目各射线装置在运行时无其它放射性废气、废水和固体废弃物产生，医院现全部使用电子胶片存贮、激光出片，不再使用显影定影液冲洗片的方式，避免了危险废物的产生。

表11  环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目设备机房已经建设完成，对周边环境影响较小，因此施工期不再详细评价。

运营阶段对环境的影响 一、预测分析 11.1 运行工况 数字减影血管造影装置在进行介入手术时分透视和摄影（采集）两种模式。在正常工作时具有自动调强功能，如果受检者体型偏瘦，功率自动降低；如果受检者体型较胖，功率自动增强。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和功率通常留有余量。本项目对数字减影血管造影装置的辐射影响保守取透视和摄影最大运行工况的参数进行估算。 根据医院提供资料，数字减影血管造影装置在透视时管电压最大约100kV，管电流200mA；摄影时，管电压最大约100kV，管电流1000mA。 距焦点1m处的剂量率，按式（1）计算： ………（1） 式中： K0：距靶1m处的有用线束的辐射剂量率； I：管电流； δx：射线机的发射率常数（由辐射防护导论附图3得出）； 根据式（1）可得出，本设备正常工况下离靶1m处的剂量率透视时为1.44×104mGy/h，摄影时为7.2×104mGy/h。 机房周围通常受到射线装置泄露辐射和散射辐射影响，一般射线泄露和散射率按0.1%估算，则本项目设备透视时泄露和散射剂量率为1.44×104μGy/h，摄影时为泄露和散射剂量率为7.2×104μGy/h。 11.2 剂量估算 11.2.1 计算点位 根据X射线装置所在机房的结构及周边情况，选取11个计算点位，分别为①机房南侧墙外0.3m处（走廊）、②机房南侧防护门外0.3m处（患者进出通道）、③机房南侧墙外0.3m处（更衣室）、④机房西侧墙外0.3m处、⑤机房西侧观察窗外0.3m处、⑥机房西侧防护门外0.3m处、⑦机房东侧墙外0.3m处、⑧机房北侧墙外0.3m处、⑨机房下方卫生间距地面1.7m处。各计算点位置见图11-1。 ⑧ ⑥ 电梯及步行梯 机房 手术部办公区 控制室 ④ ⑦ 楼下⑨ ⑤ 更衣室 走廊 ① ③ ② 手术室 图11-1 本项目周围预测计算点示意图 11.2.2 辐射剂量率计算 (1)计算公式 ①机房外空气比释动能率的计算公式： ………（2） 式中： Ka--机房外空气比释动能率，μGy/h； D--无屏蔽条件下，距X射线管组件1m处的空气比释动能率，μGy/h； η--X射线对屏蔽体的透射比，根据《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)附录D计算得出； r--计算点到X射线管组件的距离，m。 r0--距X射线靶中心的距离，r0=1m。 (2)计算结果 在设备正常运行情况下，计算DSA机房外空气比释动能率计算结果见表11-1。 表11-1 DSA机房周围辐射剂量率 点位; 点位描述; 屏蔽材料铅当量; 距离(m); 透射比η; Ka(μGy/h). 1; 机房南侧中部墙外0.3m处 (走廊); 3.0 mmPb; 3.3; 6.3×10-5; 透视：0.083. 摄影：0.416. 2; 机房南侧防护门外0.3m处 (患者进出通道); 3.0 mmPb; 3.5; 6.3×10-5; 透视：0.074. 摄影：0.371. 3; 机房南侧防护门外0.3m处 (更衣室); 3.0 mmPb; 3.4; 6.3×10-5; 透视：0.079. 摄影：0.393. 4; 机房西侧墙外0.3m处 (控制室); 3.0 mmPb; 4.7; 6.3×10-5; 透视：0.041. 摄影：0.205. 5; 机房西侧观察窗外0.3m处 (控制室); 3.0 mmPb; 4.3; 6.3×10-5; 透视：0.049. 摄影：0.246. 6; 机房西侧防护门外0.3m处 (控制室); 3.0 mmPb; 5.0; 6.3×10-5; 透视：0.036. 摄影：0.182. 7; 机房东侧墙外0.3m处 (电梯、步行梯); 3.0mmPb; 4.5; 6.3×10-5; 透视：0.045. 摄影：0.224. 8; 机房北侧墙外0.3m处 (墙外空地); 3.0mmPb; 3.3; 6.3×10-5; 透视：0.083. 摄影：0.416. 9; 机房楼下卫生间离地1.7m处 （卫生间）; 4.0mmPb; 3.6; 5.1×10-6; 透视：0.006. 摄影：0.028. 根据表11-1计算结果可知，数字减影血管造影装置透视出束时，机房周围空气比释动能率为0.006～0.083μGy/h；摄影出束时，机房周围空气比释动能率为0.028～0.416μGy/h，最大值位置位于机房北侧中部墙外0.3m处为0.416μGy/h，所有评价点均符合机房外空气比释动能率2.5μGy/h的控制值要求。 11.2.3 年有效剂量计算 （1）相关人员所受到的年有效剂量计算公式为： H=k×10-3×Ka×t×q………………………………………（4） 式中： H—年有效剂量，mSv/a； k—有效剂量与吸收剂量换算系数，Sv/Gy，本项目保守取1.0； Ka—手术室外空气比释动能率，μGy/h； t—工作时间，h/a； q—居留因子。 (2)出束时间 根据医院提供资料，数字减影血管造影装置预计年平均手术约200例，平均每例手术出束时间约40min，其中透视出束时间不超过35min，摄影出束时间不超过5min，则设备透视出束时间约117h/a，摄影出束时间约17h/a。 (3)计算结果 ①职业工作人员的年有效剂量 职业工作人员主要为控制室和DSA机房内介入职业工作人员，本次评价分别对其进行计算。 1)控制室工作人员 在设备正常运行情况下，计算DSA机房外各点位职业工作人员所受年有效剂量，计算结果见表11-2。 表11-2 DSA机房周围职业工作人员所受年有效剂量 点位; 点位描述; q; Ka(μGy/h); H(mSv/a); 总剂量(mSv/a). 3; 机房南侧防护门外0.3m处 (更衣室); 1/2; 透视：0.079; 透视：0.005; 0.008. 摄影：0.393; 摄影：0.003. 4; 机房西侧墙外0.3m处 (控制室); 1; 透视：0.041; 透视：0.005; 0.008. 摄影：0.205; 摄影：0.003. 5; 机房西侧观察窗外0.3m处 (控制室); 1; 透视：0.049; 透视：0.006; 0.01. 摄影：0.246; 摄影：0.004. 6; 机房西侧防护门外0.3m处 (控制室); 1; 透视：0.036; 透视：0.004; 0.007. 摄影：0.182; 摄影：0.003. 由表11-2可知，在透视和摄影状态下，机房西侧北端防护墙外0.3m处的剂量率值最大，则职业工作人员的年附加剂量最大值为0.01mSv/a，不超过本项目设置的职业工作人员辐射剂量不超过5mSv/a的约束值。 2)介入操作人员 本项目手术室设置工作人员（除本项目外不进行其他射线装置操作）7人，分班轮流进行手术，本次评价按保守估计，本项目X射线装置最大年出束时间为134h。根据《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)中4.7.5：X射线设备在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，按附录B中B.1.2的要求，在透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于400μGy/h，因此本次评价保守按照X射线设备在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，在透视防护区测试平面上的空气比释动能率为400μGy/h进行计算。 根据《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)附录D.1.2：对于给定的铅厚度，依据NCRP147报告中给出的不同管电压X射线辐射在铅中衰减的α、β、γ拟合值按下式计算辐射透射因子： 式中：B—给定铅厚度的屏蔽透射因子； X—铅厚度，本次评价考虑DSA机房内的工作人员采取铅衣(0.5mm 铅当量)屏蔽措施； α—铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数，根据《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)中附录表D.2 的数据，电压100kV 时用铅材料屏蔽时α取值为2.507； β—铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数，根据《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)中附录表D.2 的数据，电压100kV 时用铅材料屏蔽时β取值为15.33； γ—铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数，根据《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013)中附录表D.2 的数据，电压100kV 时用铅材料屏蔽时γ取值为0.9124； 按上述公式计算可知0.5mm厚的铅衣的辐射透射因子B为0.047(辐射透射因子)，本项目手术室工作人员年最大工作时间约为134h，工作人员的年受照最大剂量计算：400μGy/h×134h×0.047=2519.2μSv/a=2.52mSv/a，小于本项目设置的职业工作人员5mSv/a的剂量约束值。 一般情况，介入手术会安排给不同的职业工作人员，每个人的受照时间会小于设备年出束时间，因此介入操作人员的实际受照剂量会小于此数值。 ②公众人员的年有效剂量 在设备正常运行情况下，计算各点位公众人员所受的年有效剂量，计算结果见表11-3。 表11-3 DSA机房周围公众人员所受年有效剂量 点位; 点位描述; q; Ka(μGy/h); H(mSv/a); 总剂量(mSv/a). 1; 机房南侧中部墙外0.3m处 (走廊); 1/4; 透视：0.083; 透视：2.4×10-3; 4.2×10-3. 摄影：0.416; 摄影：1.8×10-3. 2; 机房南侧防护门外0.3m处 (患者进出通道); 1/4; 透视：0.074; 透视：2.2×10-3; 3.8×10-3. 摄影：0.371; 摄影：1.6×10-3. 3; 机房东侧墙外0.3m处(电梯、步行梯); 1/4; 透视：0.045; 透视：1.3×10-3; 2.3×10-3. 摄影：0.224; 摄影：9.5×10-4. 4; 机房楼下卫生间离地0.3m处 （卫生间）; 1/8; 透视：0.006; 透视：8.8×10-5; 1.5×10-4. 摄影：0.028; 摄影：6.0×10-5. 由表11-3可知，设备运行期间，公众人员能到达位置及周边保护目标处所受年有效剂量为1.5×10-4～4.2×10-3mSv/a，不超过本项目设置的公众人员辐射剂量0.25mSv/a的约束值。

事故影响分析 一、事故风险识别 正常情况下数字减影血管造影装置出束时，不存在对误入机房发生误照射；非正常情况下可能发生的辐射事故包括： 1、机房门灯连锁装置故障，人员进入正在出束的机房，对人形成误照射。 2、数字减影血管造影装置出束时，人员在机房内没有撤离，形成误照射。 3、控制系统或辐照参数设置错误，形成误照射。 二、事故风险分析及剂量估算 非正常情形下，X射线装置出束时，人员误入正在出束的X射线机房或人员没有及时撤离，导致意外照射。 下面定量估算人员误入正在出束的X射线机房或人员没有及时撤离所受照的剂量。本项目设备正常运行工况下透视时泄露和散射剂量率为1.44×104μGy/h，摄影时为7.2×104μGy/h。本评价考虑最不利因素保守进行估算，假设人员进入射线装置机房距离X射线机的距离为1～5m远，考虑从有人员受到误照射到发现后采取措施停止照射，受照时长按10s进行估算。 下表给出人员误入机房，人在不同位置一次事故所受照剂量。 表11-5 事故情况下的受照剂量估算 序号; 距离（m）; 时长（s）; 剂量率（μGy/h）; 剂量（mSv）. 1; 1; 10; 7.2×104; 0.2. 2; 2; 10; 1.8×104; 0.05. 3; 5; 10; 2880; 0.008. 从表11-5可知：一次事故所受照剂量最大值为0.2mSv/次，影响较大，应避免此类事件的发生。 三、辐射事故的预防措施 非正常情况下，数字减影血管造影装置出束时，人员误入正在出束的机房或没有撤离，形成误照射。为防止意外事故发生，采取以下措施，降低风险事故。 1、严格执行各类射线装置的操作规程。 2、定期检查屏蔽门外指示灯，使其处于良好的工作状态。 3、出束前，确认室内无不相关人员时方可启动出束开关。 4、一旦发现不相关人员进入，立即停止出束。 一旦发生意外受照事故，立即启动应急程序。

表12  辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 为了做好辐射防护的管理工作，确保设备正常运行，避免发生事故，该院成立了以院长任组长、分管院长任副组长的辐射事故应急救援领导小组，负责辐射安全管理，制定有关管理制度（各项规章管理制度见附件），针对防范措施失效和未落实防范措施的部门提出整改意见，对已发生放射事故的现场进行组织协调、上报、组织救援等工作。 本项目射线装置亦纳入原有的辐射防护管理工作中，由原有的辐射防护管理领导小组和辐射事故应急处理工作领导小组统一协调处理相关工作。

辐射安全管理规章制度 一、规章制度 河北港口集团有限公司港口医院制定了管理制度，采取了安全环保措施。主要有：《放射防护安全管理制度》、《放射安全操作制度》、《放射性工作人员从业条件与培训制度》、《放射工作人员职业健康管理制度》、《放射工作人员个人剂量管理制度》、《放射事故应急预案》、《辐射安全管理组织名单及分工》、《设备检修维护制度》、《监测方案》。 河北港口集团有限公司港口医院严格按照各项规章制度进行日常操作，无违章操作情况发生。 二、从事放射性活动的能力分析 国家环境保护部2017年修正的《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环境保护部令第47号）第十六条提出了使用射线装置的单位申请领取许可证，应当具备的相关条件，环境保护部2011年发布的《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）也对射线装置的安全与防护管理提出了要求，下面分别就环保部提出的相关要求同港口医院达到的条件进行对比，并给出是否符合要求的结论，具体见表12-1。 表12-1 环保部令第47号及环保部令第18号要求及本项目达到条件对照表 环保部第3号令第十六条提出的八点要求; 落实情况; 符合情况. （一）使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构,或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作; 医院已设有专门的辐射防护管理机构负责辐射安全与环境保护管理工作。; 符合. （二）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。; 数字减影血管造影用X射线装置介入工作人员7名，均已经取得环保部门颁发的辐射安全与防护培训证。; 符合. （三）使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备。; 本项目只涉及射线装置; 符合. （四）放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 已制定相应的污染防治措施，设机房门闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动，在显著位置设置警告标志，并设工作警示灯，设置观察窗安全措施。; 符合. （五）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。; 工作人员防护用品：连体式铅衣（0.5mm铅当量）2件、分体式铅衣（0.5mm铅当量）4套、铅橡胶帽子（0.5mm铅当量）1个、铅橡胶颈套（0.5mm铅当量）5个、铅防护眼镜（0.1mm铅当量）2个； 辅助防护设施：铅悬挂防护屏（0.5mm铅当量）1件、铅防护吊帘（0.5mm铅当量）1件、床侧防护帘（0.5mm铅当量）1件、床侧防护屏（0.5mm铅当量）1件； 患者和受检者防护用品：铅橡胶性腺防护围裙（0.5mm铅当量）1件、铅橡胶颈套（0.5mm铅当量）1个、铅橡胶帽子（0.5mm铅当量）1件。配备1台X-γ剂量仪作为本项目监测仪器、1台个人报警仪。; 符合. （六）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。; 制定了《放射防护安全管理制度》、《放射安全操作制度》、《放射性工作人员从业条件与培训制度》、《放射工作人员职业健康管理制度》、《放射工作人员个人剂量管理制度》、《放射事故应急预案》、《辐射安全管理组织名单及分工》、《设备检修维护制度》、《监测方案》等各项制度。; 符合. （七）有完善的辐射事故应急措施。; 制定了《放射事故应急预案》。; 符合. （八）产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。; 本项目不产生放射性的废气、废液、固体废物。; 不涉及. 环保部第18号令提出的要求; 落实情况; 符合情况. 第五条 生产、销售、使用、贮存放射性同位素与射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。 射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作，防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施; 射线装置入口设置有电离辐射警示标识、安全联锁、报警装置，防止人员受到意外照射。; 符合要求. 第九条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行监测能力的，可以委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行监测。; 每年委托有资质的单位对医院射线装置安装场所辐射水平进行监测，并出具监测报告。; 符合要求. 第十七条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位 ，应当按照环境保护部审定的辐射安全培训和考试大纲，对直接人事生产、销售、使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的不得上岗。; 血管造影用X射线装置介入工作人员7名，均已经取得环保部门颁发的辐射安全与防护培训证。; 符合要求. 第二十三条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测；发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可发证发证机关。; 已为所有从事射线装置操作的人员建立个人健康档案，每季度送检个人剂量计一次，每年对从事放射性操作的人员至少进行一次健康体检。; 符合要求. 从以上对比可知：港口医院符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环保部令第47号）第十六条要求应当具备的相关条件及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）的相关要求，具备从事放射性活动的技术能力。

辐射监测 河北港口集团有限公司港口医院的辐射监测方案及监测内容如下： （1）个人剂量监测：辐射工作人员均佩戴个人剂量计，按每年4次的频率进行个人剂量统计，并按《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）和《放射工作人员职业健康管理方法》（卫生部令第55号）要求建立个人剂量档案。 （2）工作场所监测：在设备运行状态下，采用X-γ辐射空气吸收剂量率，每季度建设单位对工作场所周围进行1次自检，每年委托资质单位对工作场所周围的剂量率水平进行1次监测，监测监测点位：机房东、西、南侧墙外0.3m处、楼下卫生间、工作人员通道门和防护门外、操作室和防护门外，并将监测数据记录存档。 （3）环境监测：每年委托有监测资质的单位对工作场所周围环境的辐射水平进行监测，并出具监测报告。 （4）开展情况 河北港口集团有限公司港口医院每年对各射线装置机房屏蔽墙外、控制室内进行年度监测，确保X-γ辐射空气吸收剂量率达标。 河北港口集团有限公司港口医院对辐射医务人员进行个人剂量当量检测，确保职业人员的辐照剂量满足5mSv/a的年剂量约束值。

辐射事故应急 河北港口集团有限公司港口医院成立了以主管副院长任组长、相关科室主任任组员的辐射事故应急救援领导小组，负责辐射安全事故的应急处理。港口医院制定了辐射事故应急预案，应急预案中明确了辐射事故应急救援领导小组成员及职责，并对应急处理责任、事故分类与分级、事故应急处理程序、事故的调查等应急处置程序进行了规定。 应急处理程序： （1）事故发生后，当事人应立即通知同工作场所的工作人员离开，并及时上报院领导。 （2）应急处理领导小组召集专业人员，根据具体情况迅速制定事故处理方案。 （3）事故处理必须在单位负责人的领导下，在有经验的工作人员和放射防护人员的参与下进行，未取得防护检测人员的允许不得进入事故区。 （4）除上述工作外，防护检测人员还应进行以下几项工作： ①工作人员佩戴防护用具及个的工作人员佩戴防护用具及个人剂量仪。对严重剂量事故，应尽可能记下现场辐射强度和有关情况。并对现场重复测量，估计当事人所受剂量，根据受照剂量情况决定是否送医院进行医学处理或治疗。 ②各种事故处理后，必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生原因，从中吸取经验教训，采取措施防止类似事故重复发生。凡严重或重大的事故，应向市环保部门等报告。 医院根据应急预案每年组织事故应急演习。

表13 结论与建议

一、结论 13.1 建设项目概况 1、项目概况 项目名称：河北港口集团有限公司港口医院数字减影血管造影装置项目 建设性质：扩建 建设规模：购置1台数字减影血管造影装置，属Ⅱ类射线装置，位于港口医院院内病房楼十一楼手术部DSA机房内。 2、项目选址 河北港口集团有限公司港口医院位于河北省秦皇岛市海港区东山街57号。本项目数字减影血管造影装置位于病房楼11楼（顶层）手术部DSA机房内。机房南侧为走廊、患者进出通道及更衣室，西侧为DSA装置控制间，东侧为电梯、步行梯，北侧为病房楼外墙，楼上为空调设备间，楼下为卫生间。 13.2 环境现状和区域主要环境问题 1、根据港口医院DSA机房及周边的辐射环境质量现状监测结果，本项目射线装置机房及周围辐射剂量率水平为73.6~79.4 nGy/h，处于河北省天然贯穿辐射剂量率水平。 2、本项目所使用的数字减影血管造影装置污染因素为X射线，项目保护目标主要为操作射线装置的职业工作人员，射线装置使用场所周边50m范围内的其他工作人员及候诊人员，周边偶尔停留的公众人员。 3、辐射安全与防护分析 本项目的污染因子为X射线，无放射性的废气、废液、固废产生。 射线装置机房屏蔽厚度满足相关标准要求，射线装置配备符合要求的辐射防护用品，工作人员配备个人剂量计，有切实可行的射线装置操作规程。 4、环境影响分析 分析结果表明：正常情况下，预测公众人员的年有效剂量小于0.25mSv/a的剂量约束值要求，职业工作人员的年有效剂量小于5mSv/a的剂量约束值要求。 本项目机房的屏蔽厚度满足标准的要求；对于职业工作人员应合理安排其工作，严格控制其进行放射治疗检查的时间，密切关注其个人剂量记录，以使其所受剂量不超过5mSv/a的剂量约束值；对于公众，应作好宣传工作，设立警示标志和指示灯，尽量使公众远离辐射区域。 5、辐射环境管理 港口医院医院针对射线装置的造影、透视、摄影等工作，成立了以主管院长任主任委员的放射防护管理委员会，指导、监督、检查各部门射线装置的管理使用工作，制定了相关规章制度，并得到有效落实。 6、项目的“正当性” 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当的。港口医院射线装置使用项目是为了提高医院服务及诊疗水平，保障公众健康，具有良好的社会效益和经济效益，其获得的利益远大于辐射所造成的损害，其使用符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中“实践的正当性”原则。 7、项目可行性分析 综上所述，港口医院数字减影血管造影装置项目实践正当；射线装置机房采取符合要求的屏蔽措施，配备符合要求的辐射防护用品，工作人员配备个人剂量计，有切实可行的射线装置操作规程；项目位置选择可行，工程的实施对周围环境产生影响较小。因此，本评价从环保角度认为，项目的建设是可行的。 二、建议 1、严格落实本项目所提出的各项屏蔽措施、管理措施及防护措施等环保措施，避免其超标引起职业工作人员及公众的伤害。 2、定期检查从事放射工作的医务人员的个人剂量检测结果，控制照射时间，使职业人员每年所接受的有效剂量不超过5mSv的剂量约束值。 3、定期对个人计量仪进行校验，确保仪器工作正常。 4、加强对职业工作人员的宣传教育，相关岗位人员应取得上岗证及相应资质方可上岗工作。 5、建立健全辐射管理档案 6、动态管理登记资料。 三、“ 三同时” 竣工验收 新建、改建、扩建辐射工作场所的辐射防护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建设项目“三同时”验收内容和要求见表 13-1。 表13-1 建设项目“三同时”验收内容和要求 验收项目; 验收内容及要求. 剂量约束值/控制值; 职业工作人员一年所接受的有效剂量不超过5mSv/a，公众人员一年所接受的有效剂量不超过0.25mSv/a。射线装置机房外附加辐射剂量满足2.5μSv/h的剂量率控制值。. 电离辐射标识及中文警示说明; 本项目机房门口、机房防护门等明显位置处设电离辐射警告标志及中文警示说明，，机房防护门上方设工作状态指示灯，灯箱处设置警示语句，机房门设置闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。. 对讲装置和观察窗; DSA机房与控制室之间设置有观察窗，便于医护人员在操作间内通过观察窗观察到患者和受检者状态；并设置有对讲装置，医护人员可通过对讲装置与治疗室内的人员交流。. 紧急停机按钮; 在治疗室内的射线装置操作台及射线装置上设置紧急停机按钮，当发生误照射事故时，人员能使射线装置停止出束，减少辐射危害. 辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训与考核; 本项目共7名医护人员从事辐射工作，均通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，持证上岗。. 射线装置管理规章制度; 《放射防护安全管理制度》、《放射安全操作制度》、《放射性工作人员从业条件与培训制度》、《放射工作人员职业健康管理制度》、《放射工作人员个人剂量管理制度》、《放射事故应急预案》、《辐射安全管理组织名单及分工》、《设备检修维护制度》、《监测方案》等各项管理规章制度得到落实，记录完备。. 辐射防护 用品; 工作人员防护用品：连体式铅衣（0.5mm铅当量）2件、分体式铅衣（0.5mm铅当量）4套、铅橡胶帽子（0.5mm铅当量）1个、铅橡胶颈套（0.5mm铅当量）5个、铅防护眼镜（0.1mm铅当量）2个； 辅助防护设施：铅悬挂防护屏（0.5mm铅当量）1件、铅防护吊帘（0.5mm铅当量）1件、床侧防护帘（0.5mm铅当量）1件、床侧防护屏（0.5mm铅当量）1件； 患者和受检者防护用品：铅橡胶性腺防护围裙（0.5mm铅当量）1件、铅橡胶颈套（0.5mm铅当量）1个、铅橡胶帽子（0.5mm铅当量）1件。. DSA机房尺寸; DSA机房有效使用面积约44.8m2，最小单边长度约5.6m. 剂量测量; 本项目共配备个人剂量计14套，配备1台X-γ剂量率仪，1台个人报警仪. DSA机房屏蔽措施; 四周墙壁：空心砖+3mm铅板；顶棚和地面：160mm厚混凝土楼板+2.0mm铅板；防护门：不锈钢门+3mm铅板；防护窗：20mm铅玻璃，相当于3mmPb。. 工作场所自检; 配备X-γ剂量率仪，每月对辐射工作场所进行自检，并对监测数据记录存档。. 辐射事故应急培训、演练; 医院辐射防护管理机构每年组织开展相关辐射事故应急培训、演练，培训、演练情况进行记录存档。.

表14  审　　　批

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日